空气消毒效果监测操作流程

1、采样时间：在紫外线消毒处理后、操作前进行采样。

2、采样方法：平板暴露法

(1)布点方法:

室内面积≤30m2，设内、中、外对角线3点，内、外点布点部位距墙壁1m处；

室内面积＞30m2，设 4 角及中央 5 点，4 角的布点部位距墙壁 1m 处。

(2)采样方法:在无人的条件下经10 min后，将普通营养琼脂平板(直径为 9cm)放在室内各采样点处，采样高度为距地面 80-150cm，距墙壁1m处。采样时将平板盖打开，扣放于平板边缘，暴露 5min，盖好立即送中心化验室培养。

3、注意事项

（1）采样前，用500mg/L含氯消毒剂对室内物体表面及地面进行清洗消毒。

（2）清洗消毒后进行布点，然后紫外线照射消毒1h，并把门窗关好。

（3）采样前，关掉紫外线灯，取出培养皿并标记科室名称（如：化验室（里）、化验室（中）、化验室（外））。在无人走动的情况下，静止10min 进行采样。

（4）采样后立即送检，不能放入冰箱。各卫生站由化验室人员到各站进行采样，采样后带回中心化验室。

4、结果判定：送检后48h恒温箱培养，判断结果。

Ⅰ类区域：细菌总数≤10cfu/m3(或0.2cfu/平板)，包括：层流洁净手术室、层流洁净病房等。

Ⅱ类区域：细菌总数≤200cfu/m3(或4cfu/平板)，包括：普通手术室、供应室无菌区等。

Ⅲ类区域：细菌总数≤500cfu/m3(或10cfu/平板)，包括：注射室、换药室、治疗室、化验室、供应室清洁区等。

5、流程

清洗消毒—布点—紫外线消毒1h—标记科室名称及里中外—采样—送中心化验室